## Sheet1
成都市新都区第二人民医院
2026年第一批医用耗材市场第二次公开调研表
序号 | 产品名称 | 规格 | 主要功能 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 产品注册证名称（与注册证严格一致，无需注册证的填“/”） | 产品注册证号 | 规格型号（与注册证严格一致） | 国家医保编码 | 单位（示例：个、盒、包、人份等） | 包装规格（示例：X个/包、X人份/盒等） | 适用范围/预期用途（与注册证严格一致） | 结构与组成/产品组成部分（与注册证严格一致） | 产品参数 | 生产厂家 | 是否挂网 | 挂网流水号 | 实时挂网单价（元） | 采购单价（元） （非挂网产品填） | 省内/成都市内三甲医院产品市场情况，填报三家及以上（如无省内/成都市内三甲医院业务，可以在其他医院处填写医院名称及价格) |  |  | 备注
[20 empty] | xxxxxxxxxx医院（价格） | xxxxxxxxxx医院（价格） | xxxxxxxxxx医院（价格）
1 | 镍钛机用根管锉 | 长度21mm及25m m | 1、安全（不易断针并不易冲出根尖孔）；2.快速，切削效率高；3.根管清理及成型效果好；4.操作简单，不用过分频繁更换器械；5.不过度切削牙本质，具有柔韧性并可以预弯； 6.能适合做大部分难度病例； 7.能维持根管的自然走向，根尖不偏移。
2 | 一次性使用冲洗管 |  | 可适配啄木鸟微动力系统
4 | 齿科填充用复合树脂 | 流体型 | 1.注射式充填，操作便利；2.、抗张强度、压缩强度及屈服强度均较高；3.耐磨性能好；4.适用于前后牙承受咬合压力任何区域的充填；具有特殊填料可降低继发龋的产生。 适应症：1.侧壁堆筑及假壁制作；2.牙尖嵴等牙体立体结构的堆筑；3.前牙舌侧背板制作；4.修复体的修补；5.修复体及断牙粘接等
5 | 双固化树脂水门汀 |  | 1、能与经氢氟酸酸蚀和硅烷偶联剂处理后的铸瓷等表面形持久的化学键合2. 具备有效的双固化机制（光固化+化学固化）3. 优异的边缘封闭性与低聚合收缩4. 拥有适中的工作时间（通常3-5分钟），多余材料固化前易于去除。5、理想情况是提供一体化配套系统如将处理剂、粘接剂与水门汀预配。材料应具有适中的操作时间（约3-5分钟）便于就位，且多余材料易于在固化前清除。6、材料必须对牙髓及牙龈组织安全无刺激
6 | 光固化大块流动树脂 | 流体型 | 1、可4-5mm单层光固化2、良好的生物相容性与安全性3、作为成熟的牙科材料，符合相关国际标准，对牙髓组织安全。4、具有良好的X光阻射性，便于日后检查识别
7 | 弹性体印模材料 | 枪混注射型 | 1、可用于模型边缘整塑。2、易于操作、固化时间合理，并为医生提供充足的临床操作时间。3、须具备优异的生物相容性与安全性，无毒、无刺激、不致敏，且成分稳定。
8 | 托盘粘接剂 |  | 该产品材料方面，必须具备优异的生物相容性与安全性，无毒、无刺激、不致敏，且成分稳定，不与印模材料发生不良反应。功能特性上，核心是提供持久且适中的粘接力，既能牢固固定硅橡胶于托盘内，抵抗唾液冲刷与肌肉运动。其次，需具备良好的亲水性与水分容忍度，能在潮湿环境中有效铺展并粘接。此外，操作便捷性至关重要，要求粘度适宜、易于涂布、固化时间合理，并为医生提供充足的临床操作时间。
9 | 正畸支抗 |  | 钛合金制成，符合外科植入物ASTM标准；支抗表面进行了化学阳极氧化。正畸支抗为无菌产品，在使用前都应该置于包装内。抗拉强度Rm/MPa≥895。断后伸长率A%≥10。表面粗糙度Ra/um≥1.6。硬度HV2≥260
10 | 微动力系统牙科弯手机 |  | 可适配啄木鸟微动力系统
11 | 牙根管塞尖 | 锥度#02、#04、#06；直径15-40 | 规格齐全，匹配度高：提供02、04、06等多种锥度及从15#到40#的广泛尺寸，能灵活适应不同的根管形态，精确度高。
14 | 化学发光反应管 | 1000支*8包/箱 | *1、适用于检验科现有设备贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪的反应载体 2、规格：1000支*8包/箱
15 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 130mL×4 | 1、与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测 *2、适用于检验科现有设备贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 3、规格：130ml*4瓶/盒
16 | 清洗液 | 10L | *1、适用于检验科现有设备贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪检测过程中反应体系的清洗 2、pH值：在(25℃±1℃)的pH值在8.0～9.0之间. 3、规格：10L/桶
17 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 1、用于体外定量测定人血清样本中25-羟基维生素D 的浓度。 *2、适用于检验科现有设备贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪. 3、试剂开瓶稳定期≥28天。 4、线性范围：4.00ng/mL～160.00ng/mL 5、试剂盒有效期15个月 6、2-8℃避光保存
18 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒（S） | 本节提供代表性性能数据，各个实验室得出的结果可能存在差异。 1、检出能力: 参考WS/T 514-2017和CLSIEP17-A2,测定LoB、LoD和LoQ。 空白限(LoB):空白样本检测结果第95%百分位数所对应的浓度。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5个空白样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoB不大于2.0AU/mL。 检出限(LoD):当检出概率达到95%时系统所能检出的最低待测物浓度。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5例低浓度样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoD不大于4.0AU/mL。 定量限(LoQ):允许总误差不超过20%时，检测系统所能检出的最低浓度值。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5例低浓度样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoQ不大于5.0AU/mL。 2、线性区间: 参考WS/T 408-2012和CLSIEP6-A，准备浓度接近预期线性区间上限130%的血清样本，和接近于0值的样本，将两份样本按照不同比例互相混合，来制备出一系列浓度的样本进行检测。线性区间为5.0-200.0 AU/mL，在此区间内线性相关系数不低于0.9900。 3、干扰: 参考WS/T416-2013和CLSIEP7-A2，进行干扰实验。当样本中待测物浓度接近10AU/mL和70AU/mL时，含有不超过以下浓度水平的内源性物质时对检测结果无明显干扰。 内源性物质胆红素20mg/dL 血红蛋白1000mg/dL 甘油三脂浓度1500 mg/dL 用常见药物进行体外实验，当样本中待测物浓度接近10AU/mL和70AU/mL时,含有不超过以下浓度水平的药物时对检测结果无明显干扰。 常用药物优格列波糖0.15μg/mL 阿卡波糖37.5μg/mL 利格列汀12.5μg/mL 沙格列汀12.5μg/mL格列吡嗪15μg/mL苯甲酸阿格列汀18.75μg/mL格列齐特30μg/mL卡格列净25μg/mL 当样本中待测物浓度接近10AU/mL和70AU/mL时，含有不超过24 mg/mL的非特异性免疫球蛋白lgG时对检测结果无明显干扰。 4、精密度: 参考CLSIEP5-A2四标准方法进行评估，在1个检测系统上，每天在两个不同时间段分别对3个浓度水平的质控品和4例样本进行检测，每次复孔检测，共检测20天。 5、准确度: 检测企业准确度参考品，其测量结果的相对偏差在±15.0%范围内。 6、临床评价:与已上市试剂盒进行对比评价，两者的检测结果线性相关系数r为0.994,参考值处的偏倚范围为9,8860-10.2583 AU/mL 【技术参数】 方法学 磁微粒化学发光法 检测性质 定量 校准点数 2点 试剂盒有效期 15个月 校准周期 28天 检测上限 200AU/mL 最大稀释倍数 5倍 可报告范围 5AU/mL-1000AU/mL 抗干扰能力 "胆红素 ≤20mg/dL 血红蛋白≤1000mg/dL 甘油三脂 ≤1500mg/dL" *适用于检验科现有设备安图A2000PLUS全自动发光仪使用
19 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒（S） | 【产品性能指标】 1.阳性参考品符合率:检测企业阳性参考品，结果均为阳性。 2.阴性参考品符合率:检测企业阴性参考品，结果均为阴性。 3.最低检测限:检测企业最低检测限参考品，L1~L3为阳性，L4~L5为阴性。 4.重复性:变异系数(CV%)不大于10.0%。 5.测量区间:3-300 U/mL;可报告区间:3-6000 U/mL 6.干扰: 参考WS/T 416-2013和CLSIEP7-A2，进行干扰实验。 当样本中待测物浓度接近3.36U/mL、10.85U/mL、295.56U/ml时，含有不超过以下浓度水平的内源性物质时对检测结果无明显干扰。 内源性物质胆红素30mg/dL 血红蛋白100mg/dL 甘油三脂浓度1500 mg/dL 当样本中待测物浓度接近3.36U/mL、10.85U/mL、295.56U/ml时，含有不超过以下浓度水平的药物时对检测结果无明显干扰。 常用药物优格列波糖0.15μg/mL 阿卡波糖37.5μg/mL 利格列汀1.25μg/mL 沙格列汀1.25μg/mL格列吡嗪5μg/mL苯甲酸阿格列汀6.25μg/mL格列齐特30μg/mL卡格列净25μg/mL 7.分析特异性:当样本中待测物浓度接近3.36U/mL、10.85U/mL、295.56U/mL时，含有不超过以下浓度的非特异性免疫球蛋白时对检测结果无明显干扰。 非特异性免疫球蛋白lgE156.7lU/mL IgA3.35mg/mL IgM1.35mg/mL lgG24.68mg/mL 8.临床评价:与已上市试剂盒进行方法学比对阳性符合率、阴性符合率、总符合率，具有较好的相关性。 【技术参数】 方法学 磁微粒化学发光法 检测性质 定性 校准点数 2点 试剂盒有效期 12个月 校准周期 28天 检测上限 300AU/mL 最大稀释倍数 20倍 可报告范围 3-6000AU/mL 抗干扰能力 "胆红素≤ 30mg/dL 血红蛋白≤100mg/dL 甘油三脂 ≤1500mg/dL" *适用于检验科现有设备安图A2000PLUS全自动发光仪使用
20 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒（S） | 【产品性能指标】本节提供代表性性能数据各个实验室得出的结果可能存在差异。 1、检出能力: 参考WS/T514-2017和CLS1EP17-A2,测定LoB、LoD和LoQ。 空白限(LoB):空白样本检测结果第95%百分位数所对应的浓度。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5个空白样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoB不大于2.0 U/mL。 检出限(LoD):当检出概率达到95%时系统所能检出的最低待测物浓度。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5例低浓度样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoD不大于10.0 U/mL。 定量限(LoQ):允许总误差不超过20%时，检测系统所能检出的最低浓度值。其建立过程为:在1个检测系统上，每天对5例低浓度样本进行3次重复检测，连续检测4天，共得到60个数据，LoQ不大于15.0 U/mL。 2、线性区间: 参考WS/T 408-2012和CLSIEP6-A2，准备浓度接近预期线性区间上限130%的样本，和浓度接近于预期线性区间下限的样本，将两份样本按照不同比例互相混合,来制备出一系列浓度的样本进行检测。线性区间为25.0~8000.0 U/mL,在此区间内线性相关系数不低于0.9900。 3、干扰: 参考WS/T 416-2013和CLSIEP7-A2，进行干扰实验。当样本中待测物浓度接近35 U/mL和2387 U/mL时，含有不超过以下浓度水平的内源性物质对检测结果无明显干扰。 内源性物质胆红素30mg/dL 血红蛋白100mg/dL 甘油三脂浓度1500 mg/dL 用常见药物进行体外实验，当样本中待测物浓度接近25 U/mL和2387U/mL时，含有不超过以下浓度水平的药物时对检测结果无明显干扰 常用药物优格列波糖0.15μg/mL 阿卡波糖37.5μg/mL 利格列汀1.25μg/mL 沙格列汀1.25μg/mL格列吡嗪5μg/mL苯甲酸阿格列汀6.25μg/mL格列齐特30μg/mL卡格列净25μg/mL 4、分析特异性: 当样本中待测物浓度接近35 U/mL和2387 U/mL时，含有不超过以下浓度的非特异性免疫球蛋白时对检测结果无明显干扰。 非特异性免疫球蛋白lgE156.7lU/mL IgA3.35mg/mL IgM1.35mg/mL lgG24.68mg/mL 5、精密度:参考CLSIEP5-A2标准方法进行评估，在1个检测系统上，每天在两个不同时间段分别对5个浓度水平的质控品和3例样本进行检测，每次复孔检测，共检测20天。 6、准确度:检测国际参考物质/企业准确度参考品，其测量结果的相对偏差在15.0%范围内。 7、临床评价:与已上市试剂盒进行对比评价，两者的检测结果线性相关系数r为0.999,参考值处的偏倚范围为37.5149-41.7692 U/mL。 【技术参数】 方法学 磁微粒化学发光法 检测性质 定量 校准点数 2点 试剂盒有效期 12个月 校准周期 28天 检测上限 8000U/mL 最大稀释倍数 100倍 可报告范围 25-800000 U/mL 抗干扰能力 "胆红素 ≤30mg/dL 血红蛋白≤250mg/dL 甘油三脂≤ 1500mg/dL" *适用于检验科现有设备安图A2000PLUS全自动发光仪使用
21 | CS系列样品杯 | 3000个/箱 | *1、适用于：希森美康5100血凝仪 2、用于提供反应的容器 3、3000个/箱
22 | 清洗液 | 1*500ml | *1、适用于：希森美康5100血凝仪 2、用于血凝仪管道用清洗液 3、500ml/瓶
23 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡型：20人份/盒 | 检验原理:双抗原夹心 阳性符合率:与痰涂片培养对比 阳性符合率80% 阴性符合率:与痰涂片培养对比 阴性符合率94.7 抗干扰:以下物质浓度范围内不会产生干扰：胆红素 342μmol/L, 血红蛋白5.0g/L, 胆固醇20.7mmol/L, 甘油三酯 28.2mmol/L
24 | 纤维蛋白(原）降解产物 | P-FDP缓冲液（P-FDP R1）：10mL×2，P-FDP胶乳液（P-FDP R2）：10mL×2； | 1、方法学：免疫比浊法，具有注册证； 2、本产品用于体外定量检测人血浆中的纤维蛋白(原)降解产物； 3、试剂的线性范围为2.5～120g/mL。 *4、适配用于希森美康5100血凝仪器。
25 | 重组胶原蛋白修复敷料 | R型/50g | 重组I型胶原蛋白成分，乳液质地，细腻、均匀，无分层或油水分离现象，保湿修复能力强。
26 | 聚谷氨酸修护液 | 3ml/瓶 | 含聚谷氨酸钠、透明质酸钠、苯甲醇和注射用水组成的溶液，可发挥强效保湿、修复屏障、抗氧化作用，用于改善皮肤健康，无毒副作用。
27 | 医用透明质酸钠敷料 | Ⅰ型，3g/盒 | 由透明质酸钠，海藻糖和纯化水等组成，能用于皮肤过敏，激光，光子治疗术后及痤疮受损形成的非慢性创面护理。
28 | 一次性使用肛门镜 | 小号 | 小号肛门镜，适用于肛肠病人术前检查及术中操作
35 | 植入式心脏起搏器 | 双极、可调、程控、长寿命 | 起搏+感知：双极感知/起搏；感知灵敏度可调（心房.1–1.0mV，心室0.5–2.0mV） 程控+遥测：无线程控、参数读取、EGM存储、事件日志 - 安全机制：奔放保护、模式转换、除颤保护、抗电磁干扰 - 电池管理：寿命≥8–12年；低电量报警、剩余电量指示 - 频率范围：基础30–180次/分；频率应答（R）型含运动传感器
36 | 临时起搏器电极 | 双极、一次性、5/6F | 1. 结构与用- 用于临时经静脉起搏，急诊/术中/术后过渡使用- 均为双极，极少单- 一次性使用，环氧乙烷灭菌 2. 尺寸规格- 外径：5F / 6F 为主- 有效长度：100 cm / 110 cm / 125 cm- 电极间距：双极典型 10 mm ± 2 mm- 远端电极头：圆钝、无损伤设计 3. 材料- 导体：多股不锈钢/MP35N- 绝缘：PVC / 聚氨酯 / 硅橡胶- 电极头：铂、铂铱合金- 球囊：弹性聚氨酯（球囊型专用） 4. 电学性能- 起搏阻抗：300～1200 Ω- 起搏阈值：心室 ≤ 2.0 V @ 0.5 ms- 感知性能：可清晰识别R波- 绝缘电阻：高阻，无漏电 5. 机械性能- 柔顺性好，易通过静脉推送- 抗弯折，不易打折- 与临时起搏器插头匹配（通用接口）- 球囊型需满足：充气顺畅、不漏气、
37 | 血管鞘 | 撕开鞘、6-8F、兼容导丝 导管鞘5F/6F/7F | 1.撕开鞘：6F/7F/8F（起搏器电极主流）；左室四极常用6F- 内径：≥电极外径（6F鞘适配≤6F电极，7F鞘适配≤7F电极）- 长度：28cm（锁骨下/腋静脉标准）；10–15cm（股静脉）；35cm（加长/复杂入路）- 导丝兼容：0.035"（0.89mm） 标准导丝。 2.导管鞘及穿刺套件：5F/6F/7F,常见长度100/160/230mm。
38 | 植入式心脏起搏电极导线 | 双极、低阈值、可固定 | 1. 材料与结构- 导体：MP35N/铂铱合金；多股绞合；≤0.5 Ω/m（1kHz）- 绝缘：聚氨酯/硅橡胶；厚度0.15–0.35 mm；绝缘电阻≥100 MΩ（500VDC）- 电极头：铂/铂铱+氮化钛涂层；直径1.8–2.8 mm- 固定：被动（翼/叉）/主动（螺旋） 2. 电学性能 - 起搏阻抗：300–1200 Ω（10Hz–1kHz）；误差≤5% - 感知灵敏度：心房P波0.1–3 mV；心室R波0.5–10 mV；信噪比＞60 dB- 起搏阈值：心房＜1.5 V；心室＜2.0 V（0.4ms脉宽） 3. 机械与耐久- 拉伸强度：≥50 N（轴向）- 弯曲疲劳：≥5万–10万次循环无断裂- 固定可靠性：主动旋入精度±0.1 mm；被动3个月内皮化＞95% 4. 生物相容性（强制） - 符合 GB/T 16886；无毒性、无致敏、无刺激- 头端类固醇洗脱（地塞米松＜1.0 mg）：降阈值、抑增生